|  |  |  |  | 高雄榮民總醫院 Kaohsiung Veterans General Hospital |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 標準文件訂修廢履歷表 |  |  |  |  |  |
| 文件編號 |  | 教研-研究-2-0342 |  |  | 文件名稱 | 實驗動物中心高壓滅菌鍋安全管理程序書 |  |  |
| 訂定部門 |  | 教學研究部 |  |  |  |  |  |  |
| 版次 | 總頁數 | 文件沿革 |  |  |  |  |  | 核定日期 |
| 01 01 02 03 | 4 4 4 4 | 新訂 經檢視後確認文件內容與現行作業相符，無須修訂。 修訂3.3、5.4、5.9、6.1 修訂7.1 |  |  |  |  |  | 2016.07.25 2018.05.30 2020.01.06 2022.12.27 |

- 1.目的

提供動物中心飼養器具及飼墊料之滅菌作業。

- 2.適用範圍

實驗動物中心工作人員。

3.參考文件

3.1 Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, NRC,2010。

3.2實驗動物管理與使用指南第三版。

3.3職業安全衛生法。

- 4.名詞定義

4.1第一種壓力容器係指合於下列規定之一者。

4.1.1接受外來之蒸氣或其他熱媒或使在容器內產生蒸氣加熱固體或液體之容器，且容器內之壓力超過大氣壓者。

4.1.2因容器之化學反應、核子反應或因其他反應而產生蒸氣之容器，且容器內之壓力超過大氣壓者。

4.1.3為分離容器內之液體成分而加熱該液體，使產生蒸氣之容器， 且容器內之壓力超過大氣壓者。

4.1.4除前三類，保存溫度超過其在大氣壓下沸點之液體之容器。

5.作業內容

- 5.1實驗動物中心高壓滅菌鍋安全管理流程圖

| 流程 | 權責 | 相關文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作人員 | 滅菌鍋操作資格證照 |
|  | 工作人員/保養廠商 | 儀器設備使用/紀錄表 |
|  | 工作人員 | 儀器設備使用/紀錄表 |
|  | 工作人員 |  |
|  | 維修廠商 | 滅菌鍋維修紀錄表(廠商提供) |
|  | 工作人員 | 儀器設備使用/紀錄表 |
|  | 工作人員 |  |
|  | 工作人員 | 滅菌記錄紙(印表紙) |

5.2開電源並熱鍋

工作人員打開滅菌鍋電源熱鍋，等滅菌鍋外鍋溫度上升至121℃，1.1Bar，即可啟動滅菌鍋。

5.3將預消物品放置推車內推入鍋內/定期保養

5.3.1工作人員將欲滅菌之物品堆疊在滅菌鍋專用推車上並推入鍋內；在角落放置生物指示劑，最後關上鍋門。

5.3.2滅菌鍋保養廠商每月進行定期保養，並填寫滅菌鍋保養紀錄

表(廠商提供保養單)。

5.4選擇欲消項目

具有滅菌鍋操作資格證照之工作人員，於滅菌鍋操作面板上輸入預消項目，並載入；前述滅菌鍋操作資格證照之工作人員應具第一種壓力容器操作人員應有訓練合格證照，且每三年至少三小時在職訓練。

5.5啟動燈亮

具有滅菌鍋操作資格證照之工作人員，待啟動燈亮便可以按下啟動鈕，鍋體開始運轉。

5.6維修處理

若無法啟動，需停鍋並通知維修廠商處理，復原後再啟動滅菌鍋。

5.7開始滅菌

啟動滅菌紐後，鍋體開始運轉進行滅菌。

5.8紀錄滅菌時間

啟動滅菌鍋之工作人員，須在儀器設備使用/紀錄表(374-001)

上，記錄啟動時間及預估滅菌結束時間並簽名。

5.9滅菌完成

滅菌鍋亮起完成燈號後，工作人員啟動開門鈕開鍋門，並將滅菌

鍋完成紀錄紙撕下交給獸醫師備存；取出物品時，應戴耐高溫手套並注意手臂皮膚勿觸及鍋門內面。

5.10物品送進儲物區

5.10.1工作人員將消好之物品放置在儲物區備用。

5.10.2將生物指示劑放入培養箱中培養24小時，若指示劑顯示有細菌孳生，代表滅菌鍋滅菌不完全，須停鍋待檢修合格後再使用。

5.10.3滅菌不完全之物品，將重新滅菌後才可使用。

5.11紀錄保存

實驗動物中心應參照如下規範，妥善保存各項紀錄。

| 編號 | 紀錄名稱 | 紀錄類型 | 保存地點 | 保存期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滅菌鍋使用資格證照 | 紙本 | 實驗動物中心 | 永久 |
| 2 | 儀器設備使用/紀錄表 | 紙本 | 實驗動物中心 | 5年 |
| 3 | 滅菌記錄紙 | 印表紙 | 實驗動物中心 | 5年 |

6.控制重點

6.1使用人員是否具有滅菌鍋使用資格證照及在職訓練。

7.附件

7.1儀器設備使用/紀錄表(374-001)。

儀器/設備使用紀錄表

374-001

儀器名稱︰

財產編號：

| 日期 | 使用時間 |  |  | 項目 | 區室 | 使用者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 起 | 止 | 小計(時) |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |
| / / | ___:___ | ___:___ |  |  |  |  |

805- 029B