106年高雄榮民總醫院實驗室生物安全檢查表

管制性病原管理

依疾管署106年使用及保存管制性病原設置單位訪視表

| 檢查時間(日期)：_______________________ | 管制性病原主管：內科部陳垚生主任 |
| --- | --- |
| 實驗室負責人：微生物科李欣蓉主任 | 查核人員：生安會李恒昇委員(病檢部) |

檢查表使用說明

- 適用對象為管制性病原管理。

- 查核內容：依據106年疾管署管制性病原設置單位訪視表

- 評分說明：「Y」表示符合項目全部達成；「N」表示任一項未達成；「NA」表示不適用。

- 對象：設置單位

| 查訪項目 | 查訪內容 | 說明 | 查訪結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 異動、品項刪除/撤銷管制性病原設置單位之核准 | 符合：以下項目均達成。 管制性病原設置單位如有新增、刪除管制性病原品項，或是涉及管制性病原之人員、實驗室、保存場所或工作地點變更時，應報疾管署核備後，始得為之 經核准之管制性病原設置單位如已無持有、保存及使用管制性病原需求時，於全數耗盡或依規定全數移轉或銷毀後，報疾管署進行撤銷。 | 已建立管制性病原品項增項/刪除/移動、人員、實驗室、保存場所或工作地點變更時通報核備規定或程序。 已建立撤銷管制性病原設置單位核准通報規定或程序。 | □符合 □不符合 |
| 管制性病原主管之權責 | 符合：以下項目均達成。 設置單位應指派主管層級人員，擔任管制性病原主管及其代理人。 管制性病原主管應就管制性病原之存取、操作或管理事項，指定具有相關專業之工作人員(以下簡稱被指定人員)擔任，並報中央主管機關備查。 管制性病原主管應綜理管制性病原管理事務，負責對外聯繫，並執行下列職務： (1)管制性病原保全計畫、生物安全計畫及事故應變計畫之審核。 (2)辦理管制性病原實地應變演練之督導。 (3)督導被指定人員之適任性評估。 (4)管制性病原實驗室及保存場所生物風險管理系統運作之督導及稽核。 (5)被指定人員訓練日期、訓練目的及考核結果記錄、保存之督導。 指定人員之效期最長為3年，期限屆滿前再指定；如發現人員有行為異常或涉及生物恐怖組織活動應立即終止其指定。 | 已指定主管層級人員擔任管制性病原主管及其代理人。 已明訂管制性病原主管之權責，符合要點內容要求。 已訂定高危險管制性病原工作人員之指定效期及終止之管理規定或程序。 | □符合 □不符合 |
| 保全計畫 | 管制性病原保全計畫，應包括下列項目： (1)實驗室及保存場所門禁安全系統、庫存與資訊系統之管制相關程序。 (2)被指定人員職務管理規定。 (3)單位內部管制性病原之移動程序。 (4)實驗室及保存場所例行性清潔、維護及維修。 (5)未經指定或可疑人員進入實驗室及保存場所處理程序。 (6)實驗室或保存場所之通行鑰匙或密碼遺失、洩露及變更處理程序。 (7)異常事件通報處理程序。 (8)資訊安全規定。 (9)管制性病原運送、接收及保存規定。 保全計畫必須根據實際狀況進行風險評估，並對保存之管制性病原進行風險分級保護。保全計畫必須每年進行審查及視需要修訂。每年必須進行演練以測試及評估計畫之有效性。該計畫於演練後或發生事故時，視需要進行審查及修訂。 保全計畫之資訊安全規定 (1)確保外部連線至系統具有獨立之保全管理，或經允許已授權及被認可人員進行管制。 (2)確保僅被指定及被認可人員可取得與其權責有關之管制性病原相關資訊、檔案、設備（例如伺服器或巨量儲存裝置）及應用，並且當使用者權責異動時，或遭暫停或撤銷時，取得許可之權限應立即進行變更。 (3)確保防止惡意程式（例如電腦病毒、蠕蟲、間諜軟體）破壞資訊系統的保密性、完整性或使用性之管制措施； (4)建立系統資訊之健全結構管理規範，包括對操作系統之個人應用，進行定期修補漏洞及更新； (5)建立門禁管制系統、監視裝置系統之備份保全措施程序。 | 已依風險評估，訂定保全計畫。 保全計畫內容包含管理作業要點所列事項。 資訊安全規定包含指引所列事項。 已訂定保全計畫審查、演練、檢討及修正規定或程序。 | □符合 □不符合 |
| 保全計畫_保存高危險管制性病原 | 符合：以下項目均達成。 訂定對於可取得高危險管制性病原人員進行適任性評估(包含事先及持續)程序； 管制性病原主管與單位生物安全會聯繫及保全計畫執行之配合事項； 於正常上班時間以外，經管制性病原主管或其代理人許可進入實驗室及保存場所之規定； 允許訪客、私人物品及車輛進出登記之規定； 抵達使用或保存高危險管制性病原之管制區域，至少設置三道保全屏障。其中一道保全屏障能全天候監控及錄影，最後一道屏障必須限制被指定人員取得高危險管制性病原。 管制區域適當裝置入侵偵測系統，提升保全功能；負責監視IDS人員必須能夠評估及判斷報警，以利後續保全應變處置。 對於門禁管制系統應有規定，避免電力中斷造成系統失效時，仍維持保全功能； | 已訂定設置單位對於可取得高危險管制性病原人員進行事先適任性及持續性評估程序。 已訂定管制性病原主管與生物安全會之聯繫及保全計畫執行之配合事項。 已訂定正常上班以外時間進入實驗室及保存場所之規定或程序。 已訂定訪客、私人物品及車輛進出規定或程序。 已設置三道保全屏障，其中一道保全屏障能全天候監控及錄影；並裝置入侵偵測系統。 已訂定門禁管制系統及入侵報警或通報保全事故規定或程序。 請提供高危險管制性病原工作人員適任性評估文件。 | □符合 □不符合 □不適用(N/A) |
| 保全要求及措施 | 符合：以下項目均達成。 僅允許被指定人員進入；進行例行清潔、維護、維修或其他活動人員，如可能接近管制性病原區域，應由經指定人員陪同。 入口設立獨立門禁管制，例如鑰匙、磁卡、電子密碼或特殊身份識別（顯示該人員具有權限進入）等，並保存進出紀錄以利追溯。 工作人員應配戴身份識別證(不適用於高防護實驗室穿戴特殊PPE工作時段)。 如設有窗戶、通風口等，須確認具完善保全措施，以防止有心人士侵入。 入口及重要區域應裝設24小時監視系統，並有故障備援設計。 對於保存管制性病原所需之冰櫃、冰箱、櫃子及其他容器等區域進行管制，防止未經授權進入（例如刷卡進入系統、保存櫃上鎖）。 檢查所有使用或保存管制性病原之區域攜入或移除前之可疑包裹。 建立單位內部傳送管制性病原之機制，包含安全護送之相關規定； 禁止被指定人員與任何其他人員透露取得管制性病原之方式（例如，鑰匙或密碼）。 要求被指定人員應立即通報管制性病原主管之事項。 保存管制性病原之相關區域應與建築物之公共區域明確區隔。 | 已訂定實驗室或保存場所之內部保全管理規定或程序，內容包含被指定人員進入、陪同未被指定清潔維護人員、配戴識別證、冰箱冰櫃上鎖管理、可疑包裹檢查、病原內部移動、庫存管理稽核等事項。 已訂定內部通報管理規定或程序，包含被指定人員保密、應通報管制性病原主管事項。 入口及重要區域已裝設24小時監視系統，並有故障備援設計。 保存管制性病原已建立與建築物的公共區域明確區隔裝置。 | □符合 □不符合 |
| 事故應變及演練 | 符合：以下項目均達成。 實驗室及保存場所應依管制性病原之風險評估訂定及執行事故應變計畫。 事故應變計畫應包含對於管制性病原遭竊、遺失或釋出之應變程序；庫存不符、保全受損（包括資訊系統）及其他天然災害，工作場所暴力、炸彈威脅及可疑包裹，火災、氣體外洩、爆炸、停電及其他天然及人為事件等之處置規定。 事故應變計畫必須每年審查及視需要修訂。每年進行演練以測試及評估計畫的有效性。 事故應變計畫宜包含管理作業指引第七項所列事項。 | 已依管制性病原之風險評估訂定事故應變計畫，內容包含要點所列內容。 已訂定事故應變計畫之應變程序。 已訂定事故應變計畫審查、演練、檢討及修正規定或程序。 | □符合 □不符合 |
| 事故應變及演練_高危險管制性病原 | 符合：以下項目均達成。 持有高危險管制性病原之實驗室及保存場所必須另外遵循以下事故應變政策或程序： 事故應變計畫包含入侵偵測或報警系統失效時之單位應變程序。 事故應變計畫必須包含實驗室及保存場所人員如何通報相應主管機關任何可疑活動。 當發生入侵報警或通報保全事故，應確認保全人力或當地警察於15分鐘內抵達事故現場；提供之保全屏障足以拖延未經授權入侵，直到應變人力抵達，以避免管制性病原遭竊、蓄意釋出或未經授權取得。 | 已訂定之事故應變計畫包含入侵偵測或報警系統失效時、通報相應主管機關任何可疑活動之單位應變程序。 | □符合 □不符合 □不適用(N/A) |
| 訓練及考核 | 符合：以下項目均達成。 設置單位必須提供生物安全、保全（包括安全意識）及事故應變之資訊及訓練(涵蓋個人特殊需求、執行之工作以及管制性病原造成的風險)；在職工作人員，每年應接受實驗室生物安全、保全及事故應變相關課程至少4小時(包括至少1小時之管制性病原相關課程)。 涉及管制性病原之新進工作人員，應完成所有管制性病原之實驗室生物安全及生物保全訓練課程並測試合格，始可進行相關工作。 設置單位每3年應對涉及管制性病原之相關人員進行人員知能評核，新進人員或人員異動，應於到職日後3個月內完成人員知能評核。 管制性病原主管必須確保管制性病原取得人員訓練及陪同人員紀錄之維持。該紀錄必須包括個人姓名、訓練日期、辦理訓練目的，並考核人員熟悉訓練目的。相關訓練紀錄至少3年以上。 | 已建立生物安全、保全及事故應變之訓練計畫(包含訓練內容、考核方法等)。 請提供工作人員與管制性病原相關實驗室生物安全及生物保全課程教育訓練至少1小時之相關資料。 請提供新進人員訓練及測試合格資料 請提供人員知能評核計畫及近3年工作人員完成知能評核之相關資料。 | □符合 □不符合 |
| 訓練及考核 _高危險管制性病原 | 高危險管制性病原設置單位，每年至少辦理一場「內部威脅意識教育」，進行有關人員識別及通報可疑行為之宣導。 | 請提供辦理「內部威脅意識教育」相關資料。 | □符合 □不符合 □不適用(N/A) |
| 庫存稽核 | 設置單位應對管制性病原之保存實驗室及保存場所，進行庫存稽核，包括下列情形： 當實驗室及保存場所搬遷時； 負責管制性病原管理之實驗室主管出國（境）或入國（境）； 負責管制性病原管理之實驗室主管發生遭竊或遺失病原事件。 | 請提供管制性病原庫存稽核相關資料。 | □符合 □不符合 |
| 移轉 | 符合：以下項目均達成。 管制性病原之移轉(包括同一單位之異地間之移轉)，應經疾管署之核准，始得為之。 管制性病原接收單位應依疾管署規定提出申請，經單位管制性病原主管審核後，送疾管署審查。 接收單位經疾管署審核同意後，將核准文件、資料及核准之申請單，通知提供單位。 寄送單位填寫申請表之「寄送單位」相關欄位資料，於包裝人員簽章及管制性病原主管審查後，將該表依規定方式提供接收單位續辦。並依「衛生福利部感染性生物材料管理作業要點」規定進行包裝，由簽約貨運業者或自行運用。 接收單位應於收到管制性病原後2天內，經管制性病原主管審核後，依規定方式向疾管署報備。 接收單位如果未於預定送達時間收到管制性病原或是接收之包裹發現損毀可能有病原釋出疑慮時，應於48小時內依規定方式通報疾管署。 | 已依指引要求訂定設置單位管制性病原之移轉流程及內部所需文件及表單。 已訂定未於預定送達時間收到管制性病原或是接收之包裹發現損毀可能有病原釋出疑慮時，應於48小時內通報疾管署流程。 | □符合 □不符合 |
| 紀錄 | 符合：以下項目均達成。 設置單位必須維持涉及管制性病原相關活動之完整紀錄。 維持管制性病原最新清單。 與專責管理人員、生物安全、保全、事故應變、教育訓練等相關紀錄。 任何不符合或異常事件紀錄。 須建立確認紀錄之管理系統，確保所有紀錄和數據資料之正確性，具有管制措施及可驗證資料之真實性。 所有紀錄至少保存3年以上，管制性病原移轉及異常事件紀錄至少保存10年以上。 | 已建立涉及管制性病原相關活動(生物安全、保全、事故應變、教育訓練、異常事件)之紀錄表單，並明訂相關紀錄之保存年限規定。 請提供近一年與專責管理人員、生物安全、保全、事故應變、教育訓練等相關紀錄。 請提供近一年管制區域進出管制紀錄。 請提供管制性病原最新清單。 | □符合 □不符合 |
| 異常事件通報 | 符合：以下項目均達成。 發現管制性病原遭竊、遺失或其他異常事件，設置單位必須於發現後24小時內以電話、傳真或電子郵件等方式立即通知主管機關。 發現管制性病原釋出導致人員職業暴露或釋出到防護區域之初級屏障外面，設置單位必須立即通知疾管署。 | 已訂定管制性病原異常事件通報及處理規定或程序。 | □符合 □不符合 |

- 對象：實驗室

| 查訪項目 | 查訪內容 | 說明 | 查訪結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢出管制性病原之通報及處置 | 符合：以下項目均達成。 因臨床診斷、參加實驗室能力試驗檢出管制性病原，應於檢出後7天內，依規定方式向疾管署通報。並於規定時間內依規定移轉、銷毀或繼續保存。 | 已訂定因臨床診斷或參加實驗室能力試驗檢出管制性病原之通報及移轉、銷毀或繼續保存管理規定或程序。 | □符合 □不符合 □不適用 |
| 生物安全 | 符合：以下項目均達成。 對於使用管制性病原之實驗室，應訂定及實施生物安全計畫。生物安全計畫包括人員暴露或感染該病原之生物安全防護程序。 生物安全防護程序應包含操作管制性病原之相關防護，例如物理性結構和實體特性，以及人員操作及保護程序。 生物安全計畫必須每年進行審查及視需要修訂。每年進行演練以測試及評估計畫的有效性。該計畫於演練後或發生事故時，視需要進行審查及修訂。 | 已建立生物安全計畫，內容包含人員暴露或感染該病原之生物安全防護程序。 已建立生物安全防護程序，包含操作管制性病原之相關防護程序。 已訂定生物安全計畫審查、演練、檢討及修正規定或程序。 | □符合 □不符合 □不適用 |
| 雙重用途研究計畫之報備 | 符合：以下項目均達成。 使用列管高危險管制性病原進行之研究計畫，如果同時符合作業指引所列之7類任一實驗，並預期對外提供或公布該研究結果之知識、資訊、產物或技術等，可能直接遭到濫用，造成公眾健康及安全重大威脅。則符合使用高風險管制性病原之雙重用途研究。計畫執行單位應於每年12月底，向疾管署函報當年新通過審查研究計畫名單備案 | 已訂定高危險管制性病原進行之研究計畫管理規定。 是否有符合使用高風險管制性病原之雙重用途研究計畫名單，並依規定備案。 | □符合 □不符合 □不適用 |

其他建議事項

□無

| 簽名確認欄 |
| --- |
| 稽核人員 | 管制性病員主管 | 實驗室負責人 |