李潔美，莊淑貞，陳靚縈，許胤璁，曾陽明
高雄榮民總醫院病理檢驗部急診檢驗室
To solve the difficulties of the viscous samples on the SIEMENS Dimension
EX200 Clinical Chemistry Analyzer by beads treatment.
(N=30)
(N=30)
(N=30)
致謝:感謝免疫風濕科 耿秀曼醫檢師，生化科 曾志偉醫檢師，中山大學應用數學系 朱基祥博士以及急診檢驗室同仁的幫忙
關節液的鏡檢及生化檢查能快速的提供醫師診斷病患是否有關節炎的情形，也能進一步的區分關節炎的成因是否為結晶堆積引起或是細菌感染所造成。臨床醫師會開立關節炎的相關檢查:包含鏡檢分析(外觀，顏色，細胞計數以及白血球分類計數)以及生化檢查(包括LDH, Glucose, Lactate, Total protein)。然而在生化檢體分析上由於檢體過於黏稠而導致檢體吸取量不準確或是出現無法吸取而不能準確的提供報告供醫師診斷。因此我們取用臨床上檢測RSV快篩時能有效改善痰液黏稠度的玻璃珠(俗稱沸石，具有防突沸及過濾功能)來改善關節液黏稠的問題;並且比較玻璃珠前處理的過程是否會影響實際關節液的分析數值來評估此方法是否可實際改善檢體黏稠而無法提供報告的困境。
圖1:
以Hitachi7180比較玻璃珠前後處理的結果。
圖2:
比較原液於Hitachi7180的結果與處理後於Dimension EX200的結果。(*:P<0.05;**:P<0.01；***:P<0.005)
前言
結果
結論
實驗方法
LDH
Total protein
Glucose
Lactate
我們比較30支經玻璃珠處理前後的檢體利用Hitachi7180生化分析儀分析之數值以無母數檢定比較發現兩者之間並無顯著差異(圖一)，代表玻璃珠的前處理並不會影響關節液的實際值。接著再以無母數檢定比較處理後於Dimension EX200所測值與原液於Hitachi 7180所測值是否有差異(圖二)。結果顯示LDH在107.8-469.6 U/L兩台並無差異；Glucose及Lactate在兩台所測的數值雖然有差(圖二-a,c)，但我們發現在Dimension EX 200所測値都有偏低的情形，可能為前處理的過程中因細胞代謝所造成的結果。我們評估Glucose在12.9-409.9 mg/dL需再將兩者差異値6.9 mg/dL加回去才為實際値(圖二-b)；Lactate在1.9-15.5 mmol/L則需再將差異値0.8 mmol/L加回才為實際値(圖二-d)；Total protein則是有顯著差異且無偏同側的現象。
運用玻璃珠前處理能改善關節液黏稠無法於Dimension EX 200分析的困境，也能解決因檢體過度黏稠可能導致稀釋不準確的問題。雖然玻璃珠的前處理步驟繁雜且耗時，但卻能準確提供醫師報告來輔助診斷是否有關節炎的情形，也能進一步的區分關節炎的成因以給予正確的治療方式。
(a)
LDH
Total protein
***
Glucose
**
***
Lactate
(N=14)
(N=30)
(N=26)
(N=24)
(N=26)
Glucose
(N=24)
Lactate
(U/L)
(g/dL)
(mg/dL)
(mmol/L)
(b)
(mmol/L)
(d)
(c)
(mg/dL)
(U/L)
(mg/dL)
(g/dL)
(mmol/L)
(N=30)
A
B
B
將檢體分裝成A,B兩管，A管為原液，B管為經玻璃珠震盪2分鐘之檢體。
用Hitachi7180分析處理前後之數值(LDH, Glucose, Lactate, Total protein)
將B管放至-60度冰箱冷凍1小時，再放入37度培養箱乾式回溫10分鐘。
將A,B兩管各以去離子水5倍稀釋後以Dimension EX 200分析處理前後之數值(LDH, Glucose, Lactate,Total protein)
(1)Hitachi 7180分析A,B兩管之所測值以無母數檢定比較玻璃珠的前後處理是否會影響實際値。
(2)再以無母數檢定比較兩個機台之所測值是否有差異以評估玻璃珠的前處理是否可行。