研究目的
104年期間，Ammonia項目在SIEMENS Dimension EXL自動生化分析儀的品管表現極不穩定，跳動幅度達 5SD以上且頻率甚高，1月份最大CV值67.6%，遠高於本室查核標準21.5%。上半年品質異常事件每月平均件數則多達4件，整體品管表現差。針對該事件我們透過PDCA循環執行矯正措施，協同團隊成員共同予以改善並追蹤成效及檢討。
改善方法
改善結果
觀察發現NH3 QC out 有週期性的變化，懷疑該項目品管表現不穩定可能是落塵及水質導致
NH3 QC1異常次數仍多但程度上有改善，異常幅度由5SD以上降低為3SD左右，持續追蹤NH3表現
1
水質改善
零件清潔
增加儀器零件清潔頻率，規 範廠商必須每兩周定期清理光學相關分析零件window
調整空氣過濾器位置及出風口方向，減少機台上方落塵
更換製水機，改善水質
圖1. CVm指的是每月品管兩種濃度中最大的CV值。 NH3 之CVm查核標準為前六個月平均CV值的1.5倍。
執行矯正措施後有效提升ammonia CV值表現，自2月份起CV值均小於本室查核標準21.5% (圖1)
檢體處理機有助於處理原管少量檢體，但事後並未觀察到其對於NH3品管穩定性有直接影響。更換試劑後品管表現相對改善，但仍須長期追蹤AMM試藥穩定性 (圖2)
NH3表現納入每月品管會持續追蹤，由廠商協同國外工程師共同提出進階改善方案
2
更換試藥
AMON→AMM
圖2. 預防矯正單填寫時機為違反13S及22S品管規則時，Near Miss登記時機則是違反12S品管規則時。自6月份更換成液狀試藥後，兩項指標之品質異常統計同步出現下降趨勢。
以更換試劑作為改善計畫，由錠劑試藥AMON更換為液狀試藥AMM
請廠商評估更換機型(RXL)可行性並進行檢體處理機(VersaCell)加裝測試
更換試劑後急檢室與生化科儀器間(DimensionEXL&HITACHI H7180)病患檢體數據比對相關性R2>0.95
RXL表現不佳，以現用機台兩台EXL加裝VersaCell配合液狀試藥，作為改善對策
工程師建議執行NH3品管時改以dropper吸取避免氣泡產生而影響分析，並且以sample cup裝盛品管液避免震盪
避免震盪現象產生可有效改善ammonia品管表現，其中又以採血管能與試管架緊密貼合，為最佳改善措施 (圖3)
圖3.箭頭所指顯示康氏管(B)與試管架間存有空隙，採血管(C)則能與試管架緊密貼合，有效避免震盪現象，為最佳改善措施。
A. Sample Cup
B. SSC(Small Sample Container)配合康氏管承載
C. SSC(Small Sample Container)配合採血管承載
3
品管液
使用方法
API Proficiency Testing
頻 / 次	2015-03-03 (1st)		2015-06-23 (2nd)		2015-10-20 (3rd)		2015-07-12 (1st)		2015-09-27 (2nd)
SDI	-2.2	-0.6	0.3	-0.3	1.2	1.7	-0.4	0.0	-0.5	-0.8
結 果	不 合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格
建議做法下品管表現雖有改善，但sample cup並非病患檢體裝盛容器，不符合品管精神因此不予採用
比照檢體上機模式改以SSC(Small Sample Container)分別配合康氏管及採血管裝盛品管液進行分析
結論
本室藉PDCA方法以水質提升、試藥更換及調整品管液使用容器做為改善手段，以半年為單位比較各區間平均品管合格率、平均CV值及最大CV值顯示品管合格率及精密度表現趨於穩定，API Proficiency Test外部品管結果亦驗證PDCA執行成果佳，有效達成檢驗品質改善目標。
	平均品管合格率	平均 / CV值	半年內 / 最大CV值
104年1月至6月	86.95%	21.75%	67.6%
104年7月至12月	98.23%	10.03%	14.1%
105年1月至6月	99.17%	7.2%	11.3%
品質異常統計
改善Ammonia於SIEMENS Dimension EXL自動生化分析儀
品管合格率及精密度表現
The Quality and Precision Improvement of Ammonia in SIEMENS Dimension EXL
林佳瑾，陳靚縈，許胤璁，曾陽明
高雄榮民總醫院 病理檢驗部 急診檢驗室
Chia-Chin Lin, Ching-Ying Chen, Yin-Chung Hsu, Yang-Ming Tseng
Emergency Laboratory, Department of Pathology and Laboratory Medicine, Kaohsiung Veterans General Hospital