醫療儀器校驗儀表清單

| 項次 | 檢測儀表名稱 | 校驗參數 | 廠牌 | 型號 | 醫療儀器  （校驗允收標準） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心臟電擊器分析儀 | Power | FLUKE | IMPULSE 7000DP | ±4J for＜25J或＜15% for Others  （ECRI） |
| 2 | 能量分析儀 | Power | Rigel | Uni-Therm | ±10%或採購規格 |
| 3 | 電性安全分析儀 | 接地電阻 | FLUKE | ESA612 | ＜0.15Ω（NFPA-99） |
| 漏電電流 | ＜300μA（NFPA-99） |
| 4 | 流量計 | Flow | FLUKE | IDA 4 PLUS | ≦±3% |
| 5 | 生理訊號模擬器 | Oxygen Saturation | Rigel | Uni-Sim | 60%~79% : ±3, 80%~100% : ±2 |
| Pressure | ±4mmHg |
| 6 | 自動血壓計 | Pressure | Dynateck Vavada | Cuff Link | ±4mmHg |
| 7 | 轉速計 | RPM | Microtach | 8400 | ±5% |
|  | 溫度計 | Temperature | FLUKE | 51Ⅱ | ±1℃或採購規格 |
|  | 壓力計 | Pressure | FLUKE | DPM2 Plus | 採購規格 |