醫療儀器校驗儀表清單
項次	檢測儀表名稱	校驗參數	廠牌	型號	醫療儀器 / （校驗允收標準）
1	心臟電擊器分析儀	Power	FLUKE	IMPULSE 7000DP	±4J for＜25J或＜15% for Others / （ECRI）
2	能量分析儀	Power	Rigel	Uni-Therm	±10%或採購規格
3	電性安全分析儀	接地電阻	FLUKE	ESA612	＜0.15Ω（NFPA-99）
		漏電電流			＜300μA（NFPA-99）
4	流量計	Flow	FLUKE	IDA 4 PLUS	≦±3%
5	生理訊號模擬器	Oxygen Saturation	Rigel	Uni-Sim	60%~79% : ±3, 80%~100% : ±2
		Pressure			±4mmHg
6	自動血壓計	Pressure	Dynateck Vavada	Cuff Link	±4mmHg
7	轉速計	RPM	Microtach	8400	±5%
	溫度計	Temperature	FLUKE	51Ⅱ	±1℃或採購規格
	壓力計	Pressure	FLUKE	DPM2 Plus	採購規格